土壤有效磷的测定                                            ——0.5 mol·L-1  NaHCO3浸提，钼锑抗比色法

# 有效磷	（碱性）碳酸氢钠浸提法-钼锑抗比色	岛津，紫外UV-1900i

# 一、方法原理

石灰性土壤由于大量游离碳酸钙存在，不能用酸溶液来提取有效磷。一般用碳酸盐的碱溶液。由于碳酸根的同离子效应，碳酸盐的碱溶液能降低碳酸钙的溶解度，也就降低了溶液中钙的浓度，这样就有利于磷酸钙盐的提取。同时由于碳酸盐的碱溶液，也降低了铝和铁离子的活性，有利于磷酸铝和磷酸铁的提取。此外，碳酸氢钠碱溶液中存在着OH-、HCO3-、CO32-等阴离子，有利于吸附态磷的置换，因此NaHCO3不仅适用石灰性土壤，也适应于中性和酸性土壤中速效磷的提取。待测液中的磷用锑抗试剂显色，进行比色测定。

# 二、主要仪器

恒温振荡机、分光光度计。

# 三、试剂

1．0.5 mol·L-1 NaHCO3浸提液溶液：称取NaHCO342.0 g于800 mL水中，以0.5 mol·L-1 NaOH溶液调节浸提液的pH至8.5，用蒸馏水定容至1000 mL。此溶液曝于空气中可能因失去CO2而使pH增高，可于液面加一矿物油保存之。此溶液贮存于塑料瓶中比在玻璃中容易保存，若贮存超过1个月，应检查pH值是否改变。

2．无磷活性炭：活性炭常含有磷，应做空白试验，检验有无磷存在。如含磷较多，须先用2 mol·L-1 HCl浸泡过夜，用蒸馏水冲洗多次后，再用0.5 mol·L-1NaHCO3浸泡过夜，在平瓷漏斗上抽气过滤，每次用少量蒸馏水洗多次，并检查到无磷为止。如含磷较少，则直接用NaHCO3处理即可。

3.其他钼锑抗试剂、磷标准溶液。钼锑抗试剂：A.5 g·L-1酒石酸氧锑钾溶液：取酒石酸氧锑钾[K(SbO)C4H4O6]0.5 g，溶解于100 mL水中。B.钼酸铵一硫酸溶液：称取钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O]10 g，溶于450 mL水中，缓慢地加入153 mL浓H2SO4，边加边搅。再将上述A溶液加入到B溶液中，最后加水至1 L。充分摇匀，贮于棕色瓶中，此为钼锑混合液。

临用前（当天），称取左旋抗坏血酸（C6H8O5，化学纯）1.5 g，溶于100 mL钼锑混合液中，混匀，此即钼锑抗试剂。有效期24 h，如藏于冰箱中则有效期较长。此试剂中H2SO4为5.5 mol·L-1(H+)，钼酸铵为10 g·L-1，酒石酸氧锑钾为0.5 g·L-1，抗坏血酸为15 g·L-1。

4．磷标准溶液。准确称取在105℃烘箱中烘干的KH2PO4（分析纯）0.2195 g，溶解在400 mL水中，加浓H2SO45 mL（加H2SO4防长霉菌，可使溶液长期保存），转入1 L容量瓶中，加水至刻度。此溶液为50 μg·mL-1 P标准溶液。吸取上述磷标准溶液25 mL，稀释至250 mL，即为5 μg·mL-1 P标准溶液（此溶液不宜久存）。

# 四、操作步骤

称取通过1.0 mm筛子的风干土样2.5 g（精确到0.001 g）于150 mL三角瓶（或大试管）中，加入0.5 mol·L-1NaHCO3溶液50 mL，再加一角勺无磷活性炭（注1），塞紧瓶塞，在振荡机上振荡30 min(注2)，立即用无磷滤纸过滤，滤液承接于100 mL三角瓶中，吸取滤液10 mL（含磷量高时吸以2.5~5.0 mL），同时应补加0.5 mol·L-1 NaHCO3溶液10 mL）于50 mL容量瓶或150 mL三角瓶中（注4），加入钼锑抗试剂5 mL，先缓慢摇动，以免反应剧烈使溶液溢出，然后充分摇匀，赶净二氧化碳气泡，然后用去离子水定容至50 mL，放置30 min后，用880 nm或700 nm波长进行比色。以空白液的吸收值为0，读出待测液的吸收值（A）。

标准曲线绘制：分别准确吸取5 mg·L-1P磷标准溶液0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL于50 mL容量瓶中，再加入0.5 mol·L-1NaHCO3 10 mL，加水使各瓶的总体积约达到25 mL，摇匀；最后加入钼锑抗试剂5 mL，先缓慢摇动，以免反应剧烈使溶液溢出，然后充分摇动赶净二氧化碳气泡，然后用去离子水定容显色，溶液中磷的浓度分别为0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 mg·L-1。同待测液一样进行比色，绘制标准曲线。

# 五、结果计算

土壤中有效磷（P）含量（mg·kg-1）

式中：ρ——从工作曲线上查得P 的质量浓度（mg·L-1）；

V——显色时定容体积（mL）；

ts——为分取倍数（即浸提液总体积与显色时吸取浸提液体积之比）；

m——风干土质量（g）；

k——将风干土换算成烘干土质量的系数；

103——将μg换算成mg；

1000——换算成每kg含P量。

| 土壤速效磷mg·kg-1P | 等级 |
| --- | --- |
| ＜5 | 低 |
| 5~10 | 中 |
| ＞10 | 高 |

参考文献

鲍士旦主编. 土壤农化分析 (第三版 ) . 北京 : 中国农业出版社, 2000 : 81~83.